VGD to Excel 转换器 使用说明

VGD to Excel Converter – User Manual

1. 脚本作用 / Purpose

中文
本脚本用于将 XPS（X 射线光电子能谱）设备导出的 VGD 格式数据文件转换为 Excel（.xlsx）格式，方便后续在 Origin、Excel、Python 等软件中进行数据处理、绘图和分析。脚本能够自动识别 VGD 文件中的多层深度剖析（Depth Profiling）数据，将每一层（不同蚀刻时间）的谱图数据分别导出，每层包含“结合能 (Binding Energy)”和“强度 (Intensity)”两列，并支持 C1s 自动能量校正（以 284.8 eV 为参考），确保数据准确性。

English
This tool converts VGD data files exported by XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) instruments into Excel (.xlsx) format, facilitating further data processing, plotting, and analysis in software such as Origin, Excel, or Python. It automatically identifies multi-layer depth-profiling data within VGD files and exports each layer (with different etch times) separately. Each layer contains “Binding Energy” and “Intensity” columns. It also supports automatic C1s energy calibration (referenced to 284.8 eV) to ensure data accuracy.

2. 主要用途 / Main Use Cases

中文

- 材料科学、表面化学、半导体研究等领域中 XPS 深度剖析数据的批量导出与整理。

- 将 VGD 专有格式转换为通用 Excel 格式，便于跨平台、跨软件共享与协作。

- 为后续的峰拟合、元素定量分析、深度分布图绘制提供结构化数据基础。

- 支持多文件批量转换，大幅提高数据处理效率。

English

- Batch export and organization of XPS depth-profiling data in materials science, surface chemistry, and semiconductor research.

- Convert proprietary VGD format into universally readable Excel format for easy sharing and collaboration across platforms and software.

- Provide structured data for subsequent peak fitting, elemental quantification, and depth-profile plotting.

- Support batch conversion of multiple files, greatly improving data processing efficiency.

3. 使用说明 / How to Use

3.1 界面布局 / Interface Layout

中文

- 步骤1：选择包含 .vgd 文件的文件夹 – 点击“浏览”选择存放 VGD 数据的目录。

- 步骤2：输出 Excel 文件 – 设置生成的 Excel 文件的保存路径和名称（默认与输入文件夹同级，文件名为 VGD_Data_Converted.xlsx）。

- C1s 能量自动校正选项 – 提供三种模式（见 3.3 节）。

- 开始转换按钮 – 点击启动转换进程。

- 转换日志 – 实时显示处理进度、文件解析状态和校正信息。

- 底部信息栏 – 显示技术支持信息。

English

- Step 1: Select folder containing .vgd files – Click “Browse” to choose the directory with VGD data.

- Step 2: Output Excel file – Set the save path and name for the generated Excel file (default: same level as input folder, named VGD_Data_Converted.xlsx).

- C1s automatic energy calibration options – Three modes available (see Section 3.3).

- Start Conversion button – Click to begin the conversion process.

- Conversion Log – Shows real-time processing progress, file parsing status, and calibration details.

- Bottom info bar – Displays technical support information.

3.2 操作步骤 / Step-by-Step Instructions

| 步骤 / Step | 中文说明 | English Instructions |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点击“浏览”选择包含 .vgd 文件的文件夹。 | Click “Browse” to select the folder containing .vgd files. |
| 2 | 设置输出 Excel 文件的保存位置（默认自动填充）。 | Set the output Excel file location (auto-filled by default). |
| 3 | 根据需要选择 C1s 校正模式（推荐“A方案”）。 | Choose the C1s calibration mode as needed (“Plan A” recommended). |
| 4 | 点击“开始转换”按钮。 | Click the “Start Conversion” button. |
| 5 | 观察日志区进度，等待转换完成。 | Monitor the log area and wait for completion. |
| 6 | 转换完成后弹出提示，可直接打开 Excel 文件查看。 | A prompt appears upon completion; open the Excel file directly. |

3.3 C1s 自动能量校正模式说明 / C1s Calibration Modes

| 模式 / Mode | 中文说明 | English Description |
| --- | --- | --- |
| 不校正 | 不进行任何能量校正，保持原始数据。 | No energy correction; raw data is kept. |
| A方案 | 读取 第0层（最表层） 的 C1s 谱峰，计算其与 284.8 eV 的偏移量，然后将所有层的结合能统一加上该偏移量。 | Read the C1s peak from Layer 0 (topmost surface), calculate its offset from 284.8 eV, and apply this same offset to all layers. |
| B方案 | 每层独立寻找 C1s 峰，分别计算各自的偏移量并校正，适用于每层荷电效应变化较大的情况。 | Find the C1s peak independently for each layer, calculate per-layer offsets and apply them separately. Suitable for samples with significant charge effects varying across layers. |

推荐：一般情况下使用 A方案，它既能有效校正荷电效应，又能保持层间相对能量一致性。

Recommendation: Use Plan A in most cases—it effectively corrects charging effects while maintaining relative energy consistency across layers.

3.4 输出 Excel 文件结构 / Output Excel Structure

中文

- 每个 .vgd 文件对应一个工作表，工作表名为文件名（自动去除非法字符）。

- 工作表中，每层数据从左到右排列，每层包含两列：

  - Binding Energy (eV) – 结合能（已校正，如启用 C1s 校正）

  - Intensity (cps) – 强度（计数每秒）

- 每层顶部合并单元格显示蚀刻时间和层数（例如 EtchTime=60.238s EtchLevel=1）。

- 首张工作表为 “关于本文件”，包含生成信息和说明。

English

- Each .vgd file corresponds to one worksheet, named after the filename (illegal characters automatically removed).

- In each worksheet, layers are arranged from left to right, each with two columns:

  - Binding Energy (eV) – corrected (if C1s calibration enabled)

  - Intensity (cps) – counts per second

- Merged cells at the top of each layer indicate etch time and layer number (e.g., EtchTime=60.238s EtchLevel=1).

- The first worksheet is “About this file”, containing generation info and notes.

3.5 日志与反馈 / Logging & Feedback

中文

- “转换日志”区域显示每个文件的处理状态、发现层数、校正偏移量、数据范围等信息。

- 若某文件解析失败，会显示错误信息并继续处理后续文件，不影响整体流程。

- 底部弹窗在全部转换完成后提示结果。

English

- The “Conversion Log” area displays processing status for each file, number of layers found, calibration offsets, data ranges, etc.

- If a file fails to parse, an error is logged and processing continues with the next file.

- A pop-up window notifies the result when all conversions are complete.

4. 常见问题 / FAQ

Q1：找不到 C1s 峰怎么办？
中文：请确保数据中确实包含 C1s 信号（结合能 280-288 eV 区域）。若所选层没有碳元素，校正模式 A 或 B 会跳过该层或报错，建议对含碳样品使用校正，无碳样品选择“不校正”。
English: Ensure your data actually contains C1s signal (280-288 eV region). If a layer lacks carbon, calibration modes A or B will skip it or report an error. Use calibration only for carbon-containing samples; otherwise choose “No calibration”.

Q2：为什么输出 Excel 中有许多空白列？
中文：每层占 3 列（标签 + BE + Intensity），不同层之间用 1 列空白间隔，便于阅读和后续操作。若层数较多，横向滚动查看即可。
English: Each layer occupies 3 columns (label + BE + Intensity), with one blank column between layers for readability. Scroll horizontally if there are many layers.

Q3：转换后数据与原始软件显示不一致？
中文：请检查是否启用了 C1s 校正以及选用的模式是否合适。此外，确认 VGD 文件中是否包含 binding_energy 或 kinetic_energy 属性。
English: Check whether C1s calibration is enabled and whether the chosen mode is appropriate. Also verify that the VGD file contains either binding_energy or kinetic_energy attributes.

Q4：能处理多少个文件？
中文：没有数量限制，但建议每批不超过 50 个文件以保证响应速度。
English: No hard limit, but it is recommended to process no more than 50 files per batch for responsiveness.

5. 联系与支持 / Contact & Support

中文

- 脚本作者：结构分析表征

- 技术支持：光电子能谱分部

- 商务合作：WX:FF-JGFXBZ

- 界面内嵌水印二维码，鼠标悬停可放大，扫码获取更多帮助。

English

- Author: 结构分析表征 (Structural Analysis & Characterization)

- Technical Support: Photoelectron Spectroscopy Division

- Business Cooperation: WX:FF-JGFXBZ

- A QR code watermark is embedded in the interface; hover to enlarge and scan for additional help.

6. 版本信息 / Version Info

当前版本 / Current Version: v4.1
更新日期 / Release Date: 2026-07-21
主要改进 / Major Updates:

- 支持 VGD 文件中 kinetic_energy 自动转换为结合能。

- 增加 C1s 自动校正（A/B 双模式）。

- 优化 Excel 导出格式，每层数据横向排列。

- 完善日志记录和错误处理。